## Slide 1
Минобрнауки России
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Институт биомедицинских систем
Литинская Евгения Львовна
Лекция № ? Базовые схемы на операционных усилителях
Дисциплина: «Проектирование медицинских электронных устройств»
Семестр 1. Схемотехника

## Slide 2: Операционный усилитель (ОУ)
Свойства «идеального» ОУ
«Идеальный» ОУ без обратной связи (компаратор)

## Slide 3: Операционный усилитель (ОУ)
Свойства «идеального» ОУ
1) У «идеального» ОУ входное сопротивление бесконечного большое.
2) У «идеального» ОУ бесконечно большой коэффициент усиления.
3) «Идеальный» ОУ имеет два дифференциальных входа и один выход.
Правила работы ОУ с отрицательной обратной связью
Операционный усилитель с обратной связью
«Идеальный» ОУ без обратной связи (компаратор)

## Slide 4: Операционный усилитель (ОУ)
Свойства «идеального» ОУ
1) У «идеального» ОУ входное сопротивление бесконечного большое.
2) У «идеального» ОУ бесконечно большой коэффициент усиления.
3) «Идеальный» ОУ имеет два дифференциальных входа и один выход.
Правила работы ОУ с отрицательной обратной связью
I) Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю (φA = φB).
II) Входы операционного усилителя ток не потребляют.
Операционный усилитель с обратной связью
«Идеальный» ОУ без обратной связи (компаратор)

## Slide 5: Самые базовые схемы на ОУ
Схема инвертирующего усилителя
Схема не инвертирующего усилителя
Схема повторителя

## Slide 6: Рассмотрим схему
Что это за схема?
Дана схема с диодом и конденсатором, а также некоторой нагрузкой на выходе
Какой у неё недостаток?

## Slide 7: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.
Добавим в схему…. неинвертирующий усилитель

## Slide 8: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.

## Slide 9: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
Повторитель не имеет резисторов в обратной связи и на инвертирующем входе
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.

## Slide 10: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
2) На вход нам подаётся переменный сигнал с частотой 1 кГц. С?
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.
Повторитель не имеет резисторов в обратной связи и на инвертирующем входе
Каким необходимо выбрать номинал конденсатора, чтобы на выходе схемы был постоянный выпрямленный сигнал?

## Slide 11: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
2) На вход нам подаётся переменный сигнал с частотой 1 кГц. С?
А) Период сигнала:
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.
Повторитель не имеет резисторов в обратной связи и на инвертирующем входе

## Slide 12: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
2) На вход нам подаётся переменный сигнал с частотой 1 кГц. С?
А) Период сигнала:
Б) 5RC >> T:
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.
Повторитель не имеет резисторов в обратной связи и на инвертирующем входе

## Slide 13: Рассмотрим схему
Схема однополупериодного выпрямителя
Сигнал на входе и на выходе
Uвх
1) Какими надо выбрать номиналы резисторов, чтобы усилитель работал как повторитель?
2) На вход нам подаётся переменный сигнал с частотой 1 кГц. С?
А) Период сигнала:
Б) 5RC >> T:
Электролитического конденсатора стандартного номинала 10мкФ должно хватить.
Недостаток: есть падение напряжение на диоде, что снижает выходной выпрямленный сигнал.
Повторитель не имеет резисторов в обратной связи и на инвертирующем входе

## Slide 14: Пиковый детектор
Пиковый детектор – предназначен для измерения максимального значения сигнала за некоторый отрезок времени
Осциллограмма сигналов пикового детектора
Напряжение на выходе ОУ
Входное напряжение
Выходное напряжение
Двухкаскадный пиковый детектор
Режим хранения
Режим слежения
https://www.falstad.com/circuit/e-peak-detect.html
Буфер, изолирует нагрузку

## Slide 15: Источник тока, управляемый напряжением
Источник тока на биполярном транзисторе

## Slide 16: Источник тока, управляемый напряжением
Источник тока на биполярном транзисторе

## Slide 17: Источник тока, управляемый напряжением
Источник тока на биполярном транзисторе

## Slide 18: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Источник тока на биполярном транзисторе

## Slide 19: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Не инвертирующий усилитель как источник тока, управляемый напряжением (плавающая нагрузка)
2) Как не инвертирующий усилитель создаёт определённый ток через нагрузку?
Источник тока на биполярном транзисторе

## Slide 20: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Не инвертирующий усилитель как источник тока, управляемый напряжением (плавающая нагрузка)
2) Как не инвертирующий усилитель создаёт определённый ток через нагрузку?
Источник тока на биполярном транзисторе
С помощью такого источника тока нельзя, например, получить пригодный к использованию сигнал, напряжение которого отсчитывалось бы относительно потенциала земли.
Благодаря отрицательной ОС на инвертирующем входе поддерживается напряжение Uвх, под действием которого через нагрузку протекает ток I = Uвx/R.

## Slide 21: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Не инвертирующий усилитель как источник тока, управляемый напряжением (плавающая нагрузка)
2) Как не инвертирующий усилитель создаёт определённый ток через нагрузку?
Источник тока на биполярном транзисторе
Источник тока с заземлённой нагрузкой и плавающим источником питания
Благодаря отрицательной ОС на инвертирующем входе поддерживается напряжение Uвх, под действием которого через нагрузку протекает ток I = Uвx/R.
С помощью такого источника тока нельзя, например, получить пригодный к использованию сигнал, напряжение которого отсчитывалось бы относительно потенциала земли.

## Slide 22: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Не инвертирующий усилитель как источник тока, управляемый напряжением (плавающая нагрузка)
2) Как не инвертирующий усилитель создаёт определённый ток через нагрузку?
Источник тока на биполярном транзисторе
3) Что делают резисторы R1 и R2?
Источник тока с заземлённой нагрузкой и плавающим источником питания
Благодаря отрицательной ОС на инвертирующем входе поддерживается напряжение Uвх, под действием которого через нагрузку протекает ток I = Uвx/R.
С помощью такого источника тока нельзя, например, получить пригодный к использованию сигнал, напряжение которого отсчитывалось бы относительно потенциала земли.

## Slide 23: Источник тока, управляемый напряжением
1) Что это за схема?
Не инвертирующий усилитель как источник тока, управляемый напряжением (плавающая нагрузка)
2) Как не инвертирующий усилитель создаёт определённый ток через нагрузку?
Источник тока на биполярном транзисторе
Резисторы R1, и R2 образуют делитель напряжения для установки напряжения на входах и как следствие тока.
Благодаря отрицательной ОС на инвертирующем входе поддерживается напряжение Uвх, под действием которого через нагрузку протекает ток I = Uвx/R.
Источник тока с заземлённой нагрузкой и плавающим источником питания
3) Что делают резисторы R1 и R2?
С помощью такого источника тока нельзя, например, получить пригодный к использованию сигнал, напряжение которого отсчитывалось бы относительно потенциала земли.
Выходной ток нельзя задать (запрограммировать) с помощью входного напряжения, отсчитываемого от потенциала земли.

## Slide 24: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.

## Slide 25: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.

## Slide 26: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.
Источник тока для ЛД (шаг 1)

## Slide 27: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.
Источник тока для ЛД (шаг 1)
Требуется усиление выходного тока ОУ.
Что нам для этого нужно?

## Slide 28: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.
Источник тока для ЛД (шаг 1)
Требуется усиление выходного тока ОУ.
Что нам для этого нужно?
2) Подключаем на выход ОУ транзистор во включении с общим эмиттером.

## Slide 29: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.
Источник тока для ЛД (шаг 1)
Требуется усиление выходного тока ОУ.
Что нам для этого нужно?
2) Подключаем на выход ОУ транзистор во включении с общим эмиттером.
Источник тока для ЛД (шаг 2)

## Slide 30: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
1) Имеется лазерный диод с рабочим током I = 170мА. Управлять напряжением будем с ЦАП.
Источник тока для ЛД (шаг 1)
Требуется усиление выходного тока ОУ.
Что нам для этого нужно?
2) Подключаем на выход ОУ транзистор во включении с общим эмиттером.
Источник тока для ЛД (шаг 2)
ОУ будет так стараться подстроить свой выход, меняя ток на базе транзистора, чтобы напряжение на инвертирующем входе обратной связи было равным напряжению на входе ОУ = выходу ЦАП.
Uвх- = Uвых – UБЭ

## Slide 31: Решим задачу
Разработать схему источника тока, управляемого напряжением, для управления лазерным диодом.
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Лазерный диод может работать в импульсном режиме, то есть за короткий промежуток времени ток, протекающий через него, может периодически меняться от минимального до максимального значения. Это может вызывать нестабильную работу ОУ. В связи с этим возникает необходимость добавления схемы фильтрации переменного сигнала - RC фильтра. Входное напряжение ОУ должно стабилизироваться относительно его выхода. В данную схему также включается супрессор для ограничения импульсов перенапряжения на лазере (защита от электростатики).

## Slide 32: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД

## Slide 33: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД

## Slide 34: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Чему равно I?

## Slide 35: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:

## Slide 36: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:

## Slide 37: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:

## Slide 38: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:

## Slide 39: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:
3) Из (1) и (2):

## Slide 40: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:
3) Из (1) и (2):

## Slide 41: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:
3) Из (1) и (2):
4) Какое напряжение ЦАП будет задавать ток лазера 170мА?

## Slide 42: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
1) Рассмотрим цепь от Vcc до резистора R2. По 2ЗК:
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
2) Из соотношения для токов транзистора:
3) Из (1) и (2):
4) Какое напряжение ЦАП будет задавать ток лазера 170мА?

## Slide 43: Проанализируем схему
Рассчитать номинал резистора R2, если рабочий (максимальный) ток лазера составляет 170 мА. Также, имеются даташиты на все используемые элементы.
Моделирование схемы в Multisim. Подтверждение расчётов
Характеристики элементов в Multisim отличаются от расчётных, поэтому некоторые параметры, например Iб, Iк и UR2 немного отличаются от расчётных.

## Slide 44: Проанализируем схему
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД

## Slide 45: Проанализируем схему
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Рассмотрим цепь от выхода ОУ до GND.
По 2 ЗК:
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.

## Slide 46: Проанализируем схему
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Рассмотрим цепь от выхода ОУ до GND.
По 2 ЗК:
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.

## Slide 47: Проанализируем схему
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Рассмотрим цепь от выхода ОУ до GND.
По 2 ЗК:
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.

## Slide 48: Проанализируем схему
Схема источника тока, управляемого напряжением, для ЛД
Рассмотрим цепь от выхода ОУ до GND.
По 2 ЗК:
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.

## Slide 49: Проанализируем схему
Моделирование схемы в Multisim
(значения отличаются от расчётных на предыдущем слайде ввиду отличающихся параметров транзистора и диода)
Формула верна
Какой нужно выбрать номинал резистора R1, чтобы эти условия соответствовали максимальному выходному напряжению ОУ.

## Slide 50: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схемы измерения тока относительно земли (слева) и относительно питания (справа)

## Slide 51: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схемы измерения тока относительно земли (слева) и относительно питания (справа)

## Slide 52: Особенность!
Особенность фотодиода состоит в том, что когда на него попадает излучение (то есть мощность излучения P ≠ 0), происходит смещение его ВАХ. То есть фотодиод начинает выступать источником тока при нулевом падении напряжения на нём (UD = 0). При этом через фотодиод течёт ток в обратном направлении, именно поэтому фотодиод включён в схему анодом на землю.
ВАХ фотодиода
Схема преобразователя тока в напряжение
UD = 0

## Slide 53: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схемы измерения тока относительно земли (слева) и относительно питания (справа)
Решим задачу.
Запишем формулу для определения выходного напряжения, поступающего на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. А затем попробуем изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 54: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно земли
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 55: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно земли
1) Для схемы, где измерение тока происходит относительно земли, ток протекает от выхода через резистор обратной связи, фотодиод и на землю. Тогда:
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 56: Усиление сигнала фотодиода
1) Для схемы, где измерение тока происходит относительно земли, ток протекает от выхода через резистор обратной связи, фотодиод и на землю. Тогда: по 2ЗК Uвых= IR.
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно земли
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 57: Усиление сигнала фотодиода
1) Для схемы, где измерение тока происходит относительно земли, ток протекает от выхода через резистор обратной связи, фотодиод и на землю. Тогда: по 2ЗК Uвых= IR.
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно земли
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 58: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно питания
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 59: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно питания
2) Для схемы, где измерение тока осуществляется относительно напряжения питания, ток будет течь от напряжения питания, через диод, через резистор обратной связи на АЦП. Тогда по 2ЗК:
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 60: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно питания
2) Для схемы, где измерение тока осуществляется относительно напряжения питания, ток будет течь от напряжения питания, через диод, через резистор обратной связи на АЦП. Тогда по 2ЗК: Vcc – IR = Uвых.
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 61: Усиление сигнала фотодиода
Преобразователь тока фотодиода в напряжение на ОУ: схема измерения тока относительно питания
2) Для схемы, где измерение тока осуществляется относительно напряжения питания, ток будет течь от напряжения питания, через диод, через резистор обратной связи на АЦП. Тогда по 2ЗК: Vcc – IR = Uвых.
Запишем формулу для напряжения на АЦП, в зависимости от тока фотодиода. Изобразить сигнал, который мы зафиксируем на АЦП, если будем светить на фотодиод в импульсном режиме.

## Slide 62: Усиление сигнала фотодиода
Схема для регистрации сигнала фотодиода с использованием в обратной связи Т-образной схемы из резисторов

## Slide 63: Линейный стабилизатор
На рисунке представлен линейный стабилизатор, которые линейно преобразует входное напряжение в выходное.
Попробуем разобраться, как работает схема.
https://www.falstad.com/circuit/e-opamp-regulator.html

## Slide 64: Линейный стабилизатор
Стабилитрон на 3.3В
Такой делитель делит на 2
Наблюдения:
– выходное напряжение равно референсному (Vref), умноженному на коэффициент делителя R2R3 (в данной схеме он равен двум);
– пока Vin не превысит 2*Vref : Vr5 = 2*Vref, а ток базы меняется от uA до mA в зависимости от Vin (повышающий режим);
– при Vin > 2*Vref ток базы резко уменьшается и более не меняется (понижающий режим);
– при подключении нагрузки (см “falstad”) функционирование схемы не меняется и не зависит от тока нагрузки.

## Slide 65: Практическое применение компаратора
Схема на компараторе для детектирования постоянного сигнала
Un
GND

## Slide 66
Вычитающая схема на ОУ
Вычитающая схема на ОУ

## Slide 67
Дифференциальный усилитель
Вычитающая схема на ОУ
при R2=R3 и R4=R1
Дифференциальный усилитель – электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности выходных напряжений, умноженной на константу.
https://www.falstad.com/circuit/e-amp-diff.html

## Slide 68
Дифференциальный усилитель
Вычитающая схема на ОУ
при R2=R3 и R4=R1
Дифференциальный усилитель – электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности выходных напряжений, умноженной на константу.
Применение: схемы, где важная разность напряжений между двумя точками
– Резистивный датчик тока, включённый последовательно с исследуемой цепью
– Схемы с возможным наличием синфазных помех в сигнале (будут устраняться)
– Измерение электрических потенциалов, снимаемых с определённых точек живого организма (датчик проводимости)
https://www.falstad.com/circuit/e-amp-diff.html

## Slide 69
Дифференциальный усилитель
Вычитающая схема на ОУ
при R2=R3 и R4=R1
Дифференциальный усилитель – электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности выходных напряжений, умноженной на константу.
https://www.falstad.com/circuit/e-amp-diff.html
Схема инструментального усилителя
Инструментальный (измерительный) усилитель – разновидность дифференциального усилителя с улучшенными параметрами.
Применение: в схемах, где важна высокая точность и кратковременная и долговременная стабильность схемы.

## Slide 71: Линейный стабилизатор
Рисунок 1 – Моделирование схемы. Выходное напряжение меньше задаваемого
Рисунок 2 – Моделирование схемы. Выходное напряжение равно задаваемому
Стабилитрон на 3.3В
Такой делитель делит на 2
Напряжения питания не достаточно, транзистор открыт полностью, ОУ не может «открыть его ещё сильнее». Отсюда рассогласование выходов ОУ не компенсируется.
Напряжения питания достаточно, ОУ выдает напряжение, достаточное для открытия транзистора настолько, чтобы поддерживать задаваемое напряжение на выходе (удвоенное опорное). Напряжения на входах ОУ одинаковые.